石川県立中央病院 特別措置病室撤去・解除業務 仕様書

1. 目的

医療法及び「特別措置病室に係る基準、管理・運用及び行動規範に関するマニュアル」に基づき、177Lu注射液等を投与した治療患者の入院前の病室の準備及び退院後の病室の清掃並びに放射性同位元素で汚染された物品等の管理等を行うことで、当該核医学治療に関わる職員及び一般の患者の安全を確保することを目的とする。

2. 業務場所

石川県立中央病院

特別措置病室の位置：本棟9階東病棟（915、916、917、918、920、921号室）

3. 業務内容等

＜核医学治療患者の入院時（1日目）＞

（1）作業日時

当院担当者と時間調整を行い、原則として、患者入院日または患者入院前日に実施すること。

（2）実施業務

1）ポリエチレンろ紙によるトイレ周辺の床面養生

※実際の養生範囲は当院担当者と協議の上、決定すること。

※トイレ周辺の床面は可能な限り隙間なく養生すること。

2）ラップフィルム及びマスカーによる養生

・病室内：リモコン類、ベッド周辺機器、照明・空調等のスイッチ類及びナースコールスイッチ

・ユニットバス内：ユニットバス扉の取手、手すり、照明スイッチ、壁面、便座

・その他、当院担当者が指示するもの

※実際の養生箇所は当院担当者と協議の上、決定すること。

3）ビニール袋の設置

（設置箇所）

・ゴミ箱

・蓄尿用鉛運搬容器

4）放射線関連備品の運搬（保管場所から特別措置病室まで）

・蓄尿用鉛運搬容器

・鉛遮蔽衝立

＜核医学治療患者の退院時（2日目）＞

（1）作業日時

当院担当者と時間調整を行い、原則として、患者退院日に実施すること。

（2）患者が退出基準を満たさず入院時間延長となった場合

当院担当者と日時調整の上、作業を実施し完了すること。

（3）実施業務

1）ポリエチレンろ紙の撤去

2）ラップフィルム及びマスカーの撤去

3）汚染検査（直接サーベイ法）

（検査範囲）

・病室及びユニットバスの床

・手洗い場、トイレの便器

・蓄尿用鉛運搬容器

・ラップフィルムによる養生箇所（ラップフィルム撤去後に検査実施）

・マスカーによる養生箇所（マスカー撤去後に検査実施）

・治療患者の所持品、履物、衣類（必要時のみ）

・リネン、ポリろ紙及びゴミ

・その他、当院担当者が指示するもの

※1　汚染が発見された場合は汚染箇所を明確にし、汚染を拡大させないために汚染区域への立ち入り制限等の措置を講じると同時に、医療法施行規則別表第5 に掲げる濃度の10 分の１以下（4Bq/cm2以下）になるよう汚染を除去すること。

※2　除染困難な汚染が認められた時は、当院担当者に報告すること。

※3　リネン及びゴミ並びに治療患者の衣類等に汚染が認められた時は、RI汚染物として5）に従い処置すること。

4）放射線関連備品の運搬（特別措置病室から保管場所へ）

・蓄尿用鉛運搬容器

・鉛遮蔽衝立

5）RI汚染物の処置

二重のビニール袋に封入した状態でRＩ管理区域内の所定の場所まで運搬し保管すること。詳細は当院担当者の指示に従うこと。

6）蓄尿の処理

鉛運搬容器に入れた状態でRI管理区域内の所定の場所まで運搬し処置すること。

詳細は当院担当者の指示に従うこと。

7）線量測定

（測定箇所）

病室内2箇所及びトイレ付近1箇所

※　線量測定は上記1）～6）の終了後に実施すること。

4. 業務の実施体制等

（1）業務の実施に当たり、十分な能力を有する従業員を適切に配置すること。

（2）業務責任者を1名選任し、当院の担当者に届けること。

（3）業務に従事する従業員に対して、業務に適する服装及び名札を着用させ、本業務の従事者であることを明確にすること。

（4）緊急時の連絡先を担当職員に届けること。

（5）業務に従事する従業員の労働安全衛生に十分に配慮すること。

（6）業務に従事する受託者に対し、安全教育を行うこと。

（7）業務の実施に伴い、万が一、汚染・事故等のあった際は、速やかに当院担当者へ報告し、指示を受けること。

5. 業務の報告

（1）業務終了の都度、速やかに作業報告書を提出し、当院担当者の確認を受けること。

（2）作業報告書には、病室内の線量測定の結果及び汚染の状況の結果を記載すること。

6. 法令遵守等

（1）業務の実施に当たっては、放射線取扱いに関する法令及び関係法令を遵守すること。

（2）本業務に従事する従業員は、業務の実施のために必要な資格を有し、及び講習を修了していること。2日目の作業は、放射線教育（年1回）と電離健康診断（年2回）を受けた放射線業務従事者が実施すること。

（3）当院が定める安全管理規程等で、当院担当者から指示のあったものについては、これを遵守すること。

7. その他

（1）業務の実施に当たって必要となる電力及び水道は、委託者が提供する。

（2）線量測定で使用するサーベイメータは、委託者が貸与する

（3）業務の実施に当たって必要となる消耗品は、受託者が準備すること。

（4）本業務には、患者退院後の室内の一般清掃は含まない。

（5）業務の実施に当たっては、病院の運営、管理等のため委託者から別途業務を受託している事業者、工事施工者等と協力すること。